ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB

陕西省地方标准

DB XX/ XXXXX—XXXX

检验检测机构资质认定

设备校准周期确定和调整要求

点击此处添加标准英文译名

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

征求意见稿

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

陕西省市场监督管理局   发布

目  次

前言	II

1　范围	1

2　规范性引用文件	1

3　术语和定义	1

4　初始校准周期的确定	1

4.1　考虑因素	1

4.2　确定方法	2

5　后续校准周期的调整	2

5.1　考虑因素	2

5.2　调整原则	2

5.3　调整方法	3

5.3.1　测量可靠性目标	3

5.3.2　调整方法	3

5.3.2.1　反应法	3

5.3.2.2　最大似然估计法	6

5.3.2.1　调整方法的选择和注意事项	8

附　录　A （资料性附录） 固定阶梯调整法应用实例	9

附　录　B （资料性附录） 增量反应调整法应用实例	10

参 考 文 献	12

前  言

检验检测机构资质认定标准综合体由以下多个部分共同构成：

——第1部分：评审指南；

——第2部分：现场试验考核要求；

——第3部分：设备检定和校准结果确认要求；

——第4部分：设备期间核查要求；

——第5部分：评审员管理要求；

——第6部分：检验检测机构人员行为规范；

——第7部分：分包要求；

——第8部分：风险管理要求；

——第9部分：内部审核要求；

——第10部分：管理评审要求；

——第11部分：不符合项分级要求；

——第12部分：设备验证要求；

——第13部分：内部校准要求；

——第14部分：设备校准周期确定和调整要求；

——第15部分：设备维护保养要求；

——第16部分：测量不确定度在符合性判定中的应用要求；

………………

本部分为DB/T 61 ××××的第14部分。

本部分根据GB/T 1.1-2009、GB/T 20001.5-2017 给出的规则起草。

本部分由陕西省市场监督管理局提出并归口。

本部分起草单位：陕西省质量认证认可协会、西安市标准化研究院、陕西省能源质量监督检验所、陕西省产品质量监督检验研究院、陕西通标认证中心有限公司。

本部分主要起草人：胡畅、杨洁、魏宁、王兵部、李元沉、梁丹、苏美冬、吴亚男、张晓

本部分由陕西省质量认证认可协会负责解释。

本部分为首次发布。

联系信息如下：

单位：陕西省质量认证认可协会

地址： 陕西省西安市新城区西五路68号

电话：13363940069

邮编： 710004

检验检测机构资质认定                                     第14部分 设备校准周期确定和调整要求

- 范围

本部分规定了检验检测机构设备校准周期确认的初始校准周期确定和后续校准周期的调整。

本部分适用于陕西省所辖区域内获得资质认定的检验检测机构，其他检验检测机构可参照执行。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

JJF1001  通用计量术语及定义

ISO/IEC 指南 99（VIM） 国际通用计量学基本术语（第三版）

NCSL RP-1:2010 校准间隔的确定与调整

- 术语和定义

ISO/IEC 指南 99（VIM）和JJF1001中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

校准周期  calibration interval

特定项目的测量设备连续、有计划的校准的时间间隔。

测量可靠性  measurement reliability

指定属性的项目的测量设备符合性能规范的概率（校准周期分析的一个基本假设是测量可靠性是设备校准之间时间的函数）。

- 初始校准周期的确定

  - 考虑因素

初始校准周期的确定可考虑以下因素：

a)  设备的工作原理、结构型式与所用材质；

b)  性能要求（如最大允许误差、测量重复性、测量复现性、测量稳定性）

c)  预期使用情况（如环境条件、使用频率与维护状况）；

d)  操作人员的经历、经验和习惯；

- 校准结果确认情况（如接近临界值的程度）；

- 设备校准结果对检验检测结果测量不确定度的贡献程度；

- 设备不满足要求使用的风险,包括采取纠正措施的代价；

- 相同或类似设备已确定的校准周期；

- 设备生产商或供应商的建议。

  - 确定方法

检验检测机构可按以下方法确认设备初始校准周期：

- 依据设备校准依据的校准规范建议的复校时间间隔，结合4.1相关因素确定校准周期；

- 依据设备校准依据的检定规程给出的检定周期，结合4.1相关因素确定校准周期；

- 依据设备校准证书给出的建议复校时间间隔，结合4.1相关因素确定校准周期；

- 依据设备的本身特点（如设备的工作原理、结构型式与所用材质）、性能要求（如最大允许误差、测量重复性、测量复现性、测量稳定性）以及设备的使用情况（如环境条件、使用频率与维护状况）确定校准周期;

- 利用设备的测量可靠性目标R（见5.3.1）确认校准周期；

- 利用相同或类似设备的校准周期确定校准周期；

- 后续校准周期的调整

  - 考虑因素

后续校准周期的确定可考虑以下因素：

a)  历次校准结果的结果和趋势（如接近临界值的程度）；

b)  期间核查的频率、质量及结果；

c)  相关检验检测项目的质量控制情况及有效性；

d)  维护和维修的历史记录；

e)  使用或存储的环境条件（气候条件、振动、电离辐射等）；

f)  使用的程度和频次；

g)  磨损和漂移的趋势；

h)  设备不满足要求使用的风险；包括采取纠正措施的代价；

i)  设备的运输安装及风险；

- 操作人员的经历、经验和习惯；

- 使用寿命；

- 设备生产厂商或维修供应商的建议。

  - 调整原则

设备初始校准后，经过一定时间间隔（一个或几个校准周期）后，校准或期间核查结果表明：

- 校准或期间核查结果位于最大允许误差的80%内，后续的校准周期可延长；

- 校准或期间核查结果超出最大允许误差，应立即停止工作、加贴标识、查找原因、功能恢复、重新校准确认满足要求后方可使用，同时对之前涉及的检验检测报告进行风险评估，必要时追回已发出的检验检测报告。后续的校准周期应缩短；

c)  校准或期间核查结果位于最大允许误差80%和100%之间，或对校准结果的符合性难以做出判断，检验检测机构应查找潜在的风险原因，宜采取加大核查频次、重新校准、缩短校准周期等措施，对设备的性能做进一步验证。

注：在本文件中，检测/校准方法对设备的要求用“最大允许误差”来表述，泛指方法对设备所规定的各项技术指标，包括示值误差、重复性、稳定性、检出限、鉴别阈等。

  - 调整方法

- 5.3.1  测量可靠性目标

测量可靠性目标R( t )主要表征某种设备的整体性能随时间变化后的置信水平，见图1。

测量可靠性目标R( t )是指某种设备的整体性能在进行重新确认（或再校准）时保持在所期望的合格范围内的概率。

图1 测量可靠性R( t )变化示意图

- 5.3.2　调整方法

- 5.3.2.1  反应法

通过设备之前历次校准结果，并采用简单直接的方式或最简便的算法，对设备校准周期进行调整和确认。反应法包括固定阶梯调整法、增量反应调整法、间隔测试法等方法。

- 5.3.2.1.1  固定阶梯调整法

设备经初次校准后，经过一定的时间间隔，当校准结果符合5.2.1，可考虑适当延长校准时间间隔，也可以保持原定校准时间间隔不变。当校准结果符合5.2.2、5.2.3，应考虑适当缩短设备的校准时间间隔。

采用该法进行调整，其凋整的校准时间间隔延长或缩短一般都取一个固定的整月数按阶梯状逐渐递增或逐渐递减；而且所取时间间隔增量系数a 一般小于时间间隔减量系数b。例如，a 取 0.1、b 取 0.55 可获得大约 90%的测量可靠性目标。通常情况下，为获得长期平均测量可靠性目标Rt，b可以通过公式（1）取值：

……………………………（1）

式中：

b——时间间隔减量系数

a——时间间隔增量系数；

——测量可靠性目标。

新的校准周期 I1可通过公式（2）进行计算：

I1= I0×（1－a）或I1= I0×（1－b）……………………………（2）

式中：

I1——新的校准周期；

I0——调整前的校准周期；

a——时间间隔增量系数；

b——时间间隔减量系数。

检验检测机构在选择时间间隔增量系数 a 时应进行权衡：若a值选的越大，则该方法可使校准周期从初始值到接近正确值的速度更快；若a值选的较小，校准周期一旦达到正确值，则该方法可以使其更好的保持在正确值附近。

固定阶梯调整法相应速度较快，成本较低，用于设备校准周期的确认时，对在用校准时间间隔的调整实现起来比较容易；但是这种方法需要经过多次调整之后才能稳定到所期望的测量可靠性目标Rt。例如：在确认某种设备初始校准时间间隔I0=3、6、12、18，36个月，测量可靠性目标Rt≥90%后，通过对试验样本校准结果的评估，其校准时间间隔的调整如表1所示。

表1 校准时间间隔调整表

| 测量可靠性目标Rt | 时间间隔的调整 | 校准时间间隔/月 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 初始时间间隔 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| <90% | 间隔缩短到 |  | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
| 90%～95% | 间隔保持不变 | 3 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 |
| >95% | 间隔延长到 | 6 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 60 | 60 |

- 5.3.2.1.2  增量反应调整法

增量反应调整法与固定阶梯调整法的基本程序、基本方法相似，只是增量反应调整法，对校准时间间隔的确定，以及对所需调整的时间增量的确定，都与调整前有关参数的选择与变化有着密切的函数关系。

调整后的校准时间间隔lm与调整前的时间间隔Im-1的关系式见公式（3）：

Im= Im-1[1+△m（-R）1-ym（-R）1-ym] ……………………………（3）

所需调整的时间增量△m与调整前的时间增量△m-1的关系式见公式（4）：

△0=1，y0=1……………………………（4）

式中：

Im——第m次校准时间间隔

Im-1——第m-1次校准时间间隔

△m——第m次调整的时间增量或减量；

R——测量可靠性目标；

ym——计算因子，当第m次校准满足检验检测需求时ym=1；当第m次校准不能满足检验检测要求时ym=0

m——校准时间间隔调整序号。

增量反应调整法的计算程序简便，对于校准周期的确定，对在用校准时间间隔的调整实现起来也比较容易，但是对于时间间隔的调整与固定阶梯调整法相同，只是根据孤立的校准结果來确定，依据不够充分，同样需要较长时间的调整才能达到正确的校准时间间隔。

具体示例可参考附录B。

- 5.3.2.1.3  间隔测试法

间隔测试法与固定阶梯调整法、增量反应调整法的不同之处，在于它不是根据一次校准结果而做出对时间间隔进行调整的决定，而是要通过计量一个显著性水平限，据此来判定校准结果是否明显高于或低于测量可靠性目标，如果是，再对时间间隔进行调整；如果不是，则不予调整。

间隔测试法的显著水平限可由式（5）、式（6）求得：

……………………………（5）

……………………………（6）

式中：

RU——测量可靠性目标R的显著水平上限

RL——测量可靠性目标R的显著水平下限；

n——在I间隔中被校准的设备样本数；

如果测量可靠性目标R不在RU和RL之间，则时间间隔需要调整；调整可按间隔外延法和间隔内插法分布进行。

间隔外延法是先由式，求得在间隔l0时的可靠性R0，见公式（7）。再由R0通过指数可靠性模型，求得应调整的时间间隔I，见公式（8）。

……………………………（7）

式中：

na——在间隔I0内校准满足检验检测要求的合格数

nc——在间隔I0内校准的总数；

……………………………（8）

如R0低于测量可靠性目标R，则，即时间间隔缩短；如R0高于R，则，即时间间隔延长。

如果按公式（8）计算，一旦时间间隔的调整过头，即在被延长的间隔下，所观察到的可靠性显著低于规定的目标，这时需按时间间隔内插法将间隔调整到以前的时间间隔和新的时间间隔的中点，见公式（9）。

……………………………（9）

如调整的时间间隔仍太长或太短，新的间隔见公式（10）

……………………………（10）

注：间隔测试对时间间隔的调整，具有数量统计方法中的一些优点，而且操作成本也较低；但是需对校准时间间隔进行严格控制，对初始间隔估计得正确性还有待探讨。

- 5.3.2.2  最大似然估计法

最大似然估计法是通过对似然函数的概率分布来研究评价被校准设备超出允许误差的状况，最终确定的计量器具的校准时间间隔。最大似然估计法建立在数理统计和大量数据分析的基础上。

由于该法是建立在数据分析的基础上的，所以在采取最大似然估计法进行时间间隔的确认与调整时，应注意所有数据的有效性、一致性和连续性。

最大似然估计法有三种具体算法：经典法、二项式法与更新时间法。

- 5.3.2.2.1  经典法

经典法是根据经典的可靠性分析来构成似然函数的；假定设备的测量不确定度按指数函数变化，根据校准后结果确认超差情况和其不确定度按指数增长的假定，先推断设备开始超差时的时间，从而构成其似然函数见公式（11）：

……………………………（11）

式中：

xi=

n——所观察到的校准样本数

——第i次所观察到的校准时间。

按照可靠性函数R()为指数函数的假设，见公式（12）。

……………………………（12）

按照失效时间概率分布函数也为指数函数的假设，见公式（13）。

f ()=λ……………………………（13）

似然函数取对数后，见公式（14）。

=……………………………（14）

两边取偏导数后，见公式（15）。

……………………………（15）

当时，的计算见公式（16）。

……………………………（16）

式中：

——所观察到到校准结果不满意总数；

——所观察到的校准时间的总和。

通过上述方法求得可靠性函数的系数λ和可靠性函数，再通过确定的可靠性目标，即可确定要求的校准时间间隔。

注：采用经典法进行统计测算可以达到较好的可靠性目标，而且执行起来较后述两种最大似然估计法简单，费用也较低，但该法的弱点是所采用的可靠性模型被局限在指数模型范围。

- 5.3.2.2.2  二项式法

和经典法不同，二项式法不限于单一的可靠性模型，也不受未知超差时间而带来的妨碍；然而它需要大规模的自动隔离分析系统。

二项式法适用于各种可靠性模型和各种类设备校准时间间隔的调整和确定，但其运行费用较高，不仅需要高水平的系统分析 ，而且需要高水平的系统分析，而且需要有统计学方面的专门知识；具体运行分析可参考NCSL RP-1:2010附录C。

- 5.3.2.2.3  更新时间法

更新时间法是二项式法的细化，具体方法可详细参考NCSL RP-1:2010附录D。

注：建立在对大量数据进行统计分析基础上的校准时间间隔调整与确定的最大似然估计法，是当前最为先进的一种现代校准时间间隔确定技术；但要运用好这一技术不仅需要考虑大量数据的收集、贮存与分析，而且需要认真考虑经费的投入产出，以及运行人员技术水平的要求等。

- 5.3.2.1  调整方法的选择和注意事项

简单反应调整法和增量反应调整法都是基于设备历次校准结果来确定校准周期的，采用这两种方法的前提条件是设备未发生大修或更换，大修或更换的设备不应参考设备之前的历次校准结果，而应按新设备处理。

期间核查法只是核查设备一个或几个关键测量点/参量，若核查的测量点和设备实际使用的测量点接近，则核查结果具有较强的针对性和有效性；若设备的核查范围远远小于设备的使用范围，则核查结果不能作为设备是否需要校准的依据，校准周期也不宜确定的过长。

检验检测机构确定和调整设备的校准周期时，除参考历次校准结果和期间核查结果外， 还应综合考虑延长周期的风险和本文件 5.1 的相关因素。

设备在使用过程中，检验检测机构应适时对设备的校准周期进行复评和必要调整。

注：设备校准周期不宜超过 3 年；对于校准周期较长的设备，检验检测机构应有充分有效技术手段(如期间核查等)作为支撑。

- （资料性附录）
固定阶梯调整法应用实例

例如，设备为3等量块（负 10 块组），其初始校准的时间间隔 I0 =12月，取a=0.2 、Rt =90% ，按照公式（1）计算b =0.8，其历次校准结果见表A. 1。

表A.1  3 等量块（负 10 块组）的历次校准结果

| 标称值 /mm | 第 1 次校准 |  |  | 第 2 次校准 |  |  | 第 3 次校准 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 中心长度偏差 /μm | 长度变动量 /μm | 长度年变化量 /μm | 中心长度偏差 /μm | 长度变动量/μm | 长度年变化量 /μm | 中心长度偏差 /μm | 长度变动量 /μm | 长度年变化量 /μm |
| 0.991 | +0.05 | 0.00 | 0.01 | +0.05 | 0.00 | 0.00 | +0.04 | 0.01 | 0.00 |
| 0.992 | +0.07 | 0.00 | 0.00 | +0.07 | 0.01 | 0.00 | +0.06 | 0.01 | 0.00 |
| 0.993 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.01 | 0.00 | -0.04 | 0.02 | 0.00 |
| 0.994 | +0.04 | 0.01 | 0.00 | +0.04 | 0.01 | 0.00 | +0.05 | 0.01 | 0.01 |
| 0.995 | +0.05 | 0.00 | 0.00 | +0.05 | 0.00 | 0.00 | +0.05 | 0.01 | 0.00 |
| 0.996 | +0.10 | 0.00 | 0.00 | +0.10 | 0.01 | 0.01 | +0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 0.997 | -0.05 | 0.02 | 0.00 | -0.05 | 0.02 | 0.00 | -0.06 | 0.02 | 0.00 |
| 0.998 | +0.13 | 0.02 | 0.01 | +0.13 | 0.02 | 0.00 | +0.13 | 0.02 | 0.00 |
| 0.999 | -0.10 | 0.01 | 0.00 | -0.10 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.02 | 0.00 |
| 1.000 | +0.08 | 0.01 | 0.00 | +0.08 | 0.01 | 0.00 | +0.08 | 0.02 | 0.00 |
| 扩展不确定度 U=0.11 μm、长度变动量最大允差 0.16 μm、长度的最大允许年变化量0.10 μm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

第 1 次校准结果符合要求（符合3等）且小于最大允许误差的 80%：

I1= I0 (1＋a)= 12 ×(1＋0.2) =14(月)

第 2 次校准结果符合要求（符合3等）且小于最大允许误差的 80%：

I2= I1 (1＋a)= 14 ×(1＋0.2) =17(月)

第 3 次校准结果符合要求（符合3等）且小于最大允许误差的 80%：

I3= I2 (1＋a)= 14 ×(1＋0.2) =20(月)

- （资料性附录）
增量反应调整法应用实例

设备为M1等级砝码（均带调整腔），其初始校准的时间间隔 I0=12月，测量可靠性目标设定为R =90% ，其历次校准结果见表B.1。

表B.1  M1 等级砝码的历次校准结果

| 标称质量 /g | 折算质量修正值/mg |  |  |  | 扩展不确定度 /mg | 最大允许误差 /mg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 第 1 次校准 | 第 2 次校准 | 第 3 次校准 | 第 4 次校准 |  |  |
| 1 | -0.1 | -0.2 | -0.4 | -0.4 | 0.3 | ±1.0 |
| 2 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | ±1.2 |
| 2* | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | ±1.2 |
| 5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | ±1.6 |
| 10 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | ±2.0 |
| 20 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | ±2.5 |
| 20* | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | ±2.5 |
| 50 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.0 | ±3.0 |
| 100 | 2.8 | 0.4（5.1） | 0.5 | 0.5 | 1.6 | ±5.0 |
| 200 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | ±10 |
| 200* | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | ±10 |
| 500 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | ±25 |
| 注：100 g 砝码在第 2 次校准时其折算质量修正值 5.1 mg，超出最大允许误差± 5.0 mg，经维修调整后其折算质量修正值为 0.4 mg， 合格。 |  |  |  |  |  |  |

第1次校准结果符合要求（符合 M1 等级）且小于最大允许误差的 80%：

y1=1，y0=1，Δ0=1，Δ0==1

第3次校准结果不符合要求（不符合 M1 等级），经调修后合格（符合 M1 等级）：

y2=0，Δ1=1，Δ2==0.5

第3次校准结果符合要求（符合 M1 等级）且小于最大允许误差的 80%：

y3=1，Δ2=0.5，Δ3==0.25

第4次校准结果符合要求（符合 M1 等级）且小于最大允许误差的 80%：

y4=1，Δ3=0.25，Δ4==0.25

参 考 文 献

[1] JJF 1139 计量器具检定周期确定原则和方法

[2] CNAS-TRL-004：2017 测量设备校准周期的确定和调整方法指南

_________________________________