DB61

陕西省地方标准

- DB61/T ****—****

检验检测机构资质认定

第28部分：内务管理要求技术指南

Inspection body and laboratory mandatory approval

—Part 28：Prepare technical guidelines for internal management requirements

征求意见稿

****- ** - **发布

**** - ** - **实施

陕西省市场监督管理局   发布

目      次

前  言	2

1 范围	3

2 规范性引用文件	3

3 术语和定义	3

4 安全要求	4

5 环境要求	5

6 布局要求	6

7 管理程序要求	7

附录A（资料性）实验室内务检查记录式样	8

附录B（资料性）危险废弃物处理记录式样	9

前  言

DB61/T 1327《检验检测机构资质认定》目前已发布了以下部分:

—第1部分：评审指南；

—第2部分：现场试验考核技术要求；

—第3部分：设备检定和校准结果确认要求；

—第4部分：设备期间核査要求；

—第5部分：检验检测报告编制规范；

—第6部分：评审员管理要求；

—第7部分：内部审核要求；

—第8部分：检验检测机构从业人员行为要求；

—第9部分：设备验证要求；

—第10部分：测量不确定度在符合性判定中的应用要求；

—第11部分：实验室样品记录及检测记录管理规范；

—第12部分：分包要求；

—第13部分：内部校准要求；

—第14部分：检验检测信息系统电子数据采集要求；

—第15部分：设备维护保养要求；

—第16部分：标准方法验证和非标准方法确认要求。

本文件为DB61/T 1327的第28部分。

本文件按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由陕西省市场监督管理局提出并归口。

本文件起草单位：陕西省质量认证认可协会、陕西省环境监测中心站、陕西地矿汉中检测有限公司、地陕西省辐射环境监督管理站、陕西环保产业集团监测技术服务咨询有限公司、陕西省农业检验检测中心。

本文件主要起草人：王晓岩，张沛，许伊蕾，张静雪，周桂红，杨洁，苏美冬，王舒婷，文广，闫蒲根。

本文件由陕西省质量认证认可协会负责解释。

本文件首次发布。

检验检测机构资质认定

第28部分：内务管理要求

- 1 范围

本文件提供了检验检测机构内务管理过程中对安全、环境、布局和程序的指导和建议。

本文件适用于陕西省行政区域内已取得资质认定的检验检测机构，检验检测行业、领域或标准规范对内务管理有特定要求的，从其规定。

其他类型检验检测机构可参照执行。

- 2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB 14500 放射性废物管理规定

GB 16297 大气污染物综合排放标准

GB 18597 危险废物贮存污染控制标准

GB 18871 电离辐射防护与辐射源安全基本标准

GB 19489 实验室 生物安全通用要求

GB/T 27476.1 检测实验室安全 第1部分：总则

GB/T 37140 检验检测实验室技术要求验收规范

GB 55036 消防设施通用规范

GB 50463 工程隔振设计标准

GBZ 2.2 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素

HJ 1276 危险废物识别标志设置技术规范

JGJ 91 科研建筑设计标准

RB/T 214 检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求

- 3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 内务管理 housekeeping

为维护良好的内部关系和建立正规的运行秩序，充分考虑安全、环境、布局等因素，对实验室进行的人员、仪器、设备、试剂等内部日常事务管理。

3.2 安全 safety

免除了不可接受的损害风险的状态。

3.3 环境 environment

围绕着人群的空间及其中可以直接或间接影响人类生活和发展的各种因素的总体。

3.4 布局 layout

对实验室空间的全面规划和安排。

3.5 程序 procedure

为进行某项活动或过程所规定的途径。

- 4 总则

检验检测机构内务管理应考虑安全、环境、布局方面要求，并配套相应的管理程序。

- 5 安全要求

5.1 总体要求

检验检测机构应满足工艺对消防、危害防护等方面的特殊规范和规定，对进入或使用对检验检测质量有影响的区域进行控制，确保不对检验检测质量产生不利影响的同时，保护进入或使用相关区域的人员的安全。

5.2 防火与防爆

5.2.1 实验室防火防爆设计应根据实验室类别性质符合相关消防标准及规范规定。

5.2.2 易发生火灾、爆炸、化学品伤害等事故的实验室，门宜向疏散方向开启并设紧急出口，消防器材的配置、安装及管理应符合GB 55036规定。

5.2.3 实验室使用可燃和助燃性气体时，应将可燃性气体钢瓶与助燃性气体钢瓶分开储存，不得混合放置。

5.2.4 实验室内易燃易爆物品的堆放、使用和储存，以及易燃液体的倾倒和加热，必须远离火源及电源。易燃液体的废液应使用专用容器收集，避免引发爆炸事故。

5.3 危害防护

5.3.1 物理危害防护

a) 实验人员在工作场所接触的物理因素包括：超高频辐射、高频电磁场、工频电场、激光辐射（包括紫外线、可见光、红外线远红外线）、微波辐射、紫外辐射、高温作业、噪声和手传振动等，实验室设计和规划时应保障员工接触的物理因素符合GBZ 2.2的规定。

b) 对于高压试验区域，有潜在爆炸或高能射线泄漏等危险的区域应有安全隔离措施，并给出醒目的警示标志。火焰燃烧试验用气体应与试验区隔离。

c) 在进行放射性物质或设备的操作和使用时，实验室设计和规划应符合GB 18871以及其他相关法律法规的规定。

5.3.2 化学危害防护

a）实验人员在工作场所接触的化学因素包括：存在或产生的化学物质、气体或粉尘。

b）实验室试剂存储柜、化学品存储间等应具有足够的通风能力，存储易挥发、有毒、易腐蚀物质的场所应设有效通风，存放危险化学品的实验室应设置24h持续通风的专用化学品储存柜。

c）具腐蚀性材料宜有单独的存放区，且存放区应能防止化学品泄漏或溢出，如有泄漏或溢出应及时进行控制，并设警告牌。

d）凡经常使用强酸、强碱、有化学品烧伤危险的实验室，应就近设置应急冲眼器及应急淋浴器。

e）凡进行对人体有害的气体、烟雾、挥发物质等实验工作的实验区域，应设置通风装置，通风能力应与实验室运行情况相适应。

5.3.3 生物危害防护

a）根据对所操作生物因子采取的防护措施，实验室生物安全防护水平分为一级、二级、三级和四级，一级防护水平最低，四级防护水平最高。应依据国家相关主管部门发布的病原微生物分类名录，在风险评估的基础上，确定实验室的生物安全防护水平。

b）从事病原微生物实验操作的场所、设施和安全管理应与所从事的病原微生物的生物安全防护级别相适应，符合GB 19489 的规定要求，以防止病原微生物的泄漏。

5.4 其他

5.4.1 实验室应根据功能分区及作业类型设计醒目的安全标志，包括：紧急出口标识、通用安全标志、消防标志、化学品作业场所安全警示标志、气瓶标志、设备标志等。安全标志分禁止标志、警告标志、指令标志和提示标志四种，其设计和使用需符合GB 2894要求。

5.4.2 实验设备周边应设置安全间距及防护措施，确保人员正常活动时不受固定物、运动物和可能飞出物伤害。

5.4.3 实验室对影响结果质量或对防止污染，个人防护等有特殊要求的区域，应有进入和使用的控制要求和标识系统。实验室应根据其特定情况确定控制的范围。对限制人员进入的实验区应在其明显部位或门上设置警告装置或标志。

- 6 环境要求

6.1 总体要求

实验过程中产生的有毒有害的废液、废气、固体废弃物及其他污染物的防治与排放，应按环评文件及批复要求进行处理或处置，执行国家和地方现行的标准规定，做到达标排放和合理处置，确保不扩大污染，避免交叉污染。

6.2 废液处理

6.2.1 产生废液的实验室应依据废液成分、性质及污染程度对其进行分类收集并加以处理，达到国家或地方排放标准后方能排放。

6.2.2 废液按照不同组成及特性采取物理、化学、生物等不同处理方式。如：产生的酸、碱废液进行中和处理，中和后达不到中性条件时，采用反应池加药处理。

6.2.3 凡含有放射性核素的废液应单独收集，并按GB 14500要求进行处理处置。根据核素的半衰期长短，分为长寿命和短寿命两种放射性核素废液，长寿命放射性核素且放射性浓度较高的废液，将废液集中存放，待到一定数量后，采用净化法处理；净化过程中产生的少量浓缩液，可采用固化法处理，短寿命放射性核素废液，采用贮存法处理。放射性废液收集容器及处理系统应进行有效屏蔽防护。

6.2.4 若废液属于危险废物，应按危废相关处置要求收集、暂存、处置。

6.3 废气处理

6.3.1 凡实验过程中产生有害气体、蒸汽、气味、烟雾、挥发性物质等的实验室，均应设置通风柜等工艺排风设施。除非有特殊要求，实验室应保持微负压，并保证室内空气由清洁区向污染的实验区流动。

6.3.2 实验过程产生粉尘、有害气体的含量超过排放标准时，应根据不同情况，经过技术经济论证，确定采用过滤、洗涤、吸附、高排气筒排放等除尘净化处理，废气处理工艺的确定应符合GB 16297的规定。

6.4 固体废弃物处理与处置

6.4.1 实验室应建立程序确保实验室固体废弃物的安全收集和处置，包括一般固体废弃物和危险废物。

6.4.2 一般固体废弃物处理与处置

a) 实验室应用塑料袋、纸箱等物包装，并贴上标签，注明废弃物的名称、数量等，由实验室暂时存放于安全位置。

b) 定期进行分类回收或交由市政处置。

5.4.3 危险废物处理与处置

a) 列入国家危险废物名录或根据危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的固体或液体废物均属于本文件所述危险废物。

b) 实验室应设置危险废弃物专用收集容器和暂存场所，并由专人管理，确保危险废弃物得到安全收集、识别、贮存和处置。存放两种及以上不相容危险废弃物时，应分不同区域暂存。放射性固体废物应单独使用容器收集存放，并对放射性废物收集系统或容器进行屏蔽防护。

c) 所有危险废弃物的收集、标识和贮存应符合GB 18597、HJ 1276的规定要求。

d) 暂存场所内的危险废物应及时清理，委托有资质的单位依法依规进行处置。

E) 危险废弃物处置相关人员应做好出入库记录，记录危险废弃物的名称、来源、数量、形态、包装容器、入库日期、出库日期、处置单位等信息,，并将处置情况报生态环境管理部门备案。

6.5 噪声及振动处置

实验室允许噪声级不宜大于55 dB(A)（昼间）、45 dB(A)（夜间），通风、空调等动力设备应满足国家和行业标准规定的噪声指标，必要时可采取隔声和隔振措施。

实验室隔声和隔振要求如下：

a) 实验室的送排风机及集中送风的空调机组宜设置在实验室房间之外，数量较多时应设在专用的风机房内。

b) 设置在实验室内的各种设备均应选用低噪声产品。

c) 通风、空调系统所产生的噪声，当依靠自然衰减不能达到允许的噪声标准时，应设置消声设备或采取其他消声措施。

d) 暴露在室外的设备，当其噪声达不到环境噪声标准要求时，应采取降噪措施。

e) 通风、空调设备产生的振动，当依靠自然衰减不能满足要求时，应设置隔振器或采取其他隔振

措施。

f) 精密设备、精密仪器仪表的容许振动值应由生产工艺和设备制造部门提供，当无法获得上述数值时，按照GB 50463的有关规定执行。

g) 对于没有自带隔振装置的设备，当其转速小于或等于1500r/min时，宜选用弹簧减振器；转速大于1500r/min时，根据环境需求和设备振动的大小，亦可选用橡胶等弹性材料的隔振垫块或橡胶隔振器。

h) 受设备振动影响的管道应采用弹性支吊架。

- 7 布局要求

7.1 检验检测实验室布局应优先保证实验室安全、卫生、质量和检测功能的实现，按照实验室运营流程进行布局设置，充分考虑检测步骤、人流、物流和污物流等因素，尤其对通道、出口和安全给予特别关注。

7.2 检验检测实验室的典型总体布局可包括实验室核心区域、实验室辅助区域和公共设施区。其中，核心区域应包括样品接收区、样品储存区、样品制备区、实验检测区、危化品区等；实验室辅助区域应包括办公区、会议室、设备材料存储区、文件资料存储区等；公共设施区域应包括暖通、给排水、气体、供配电、信息系统等专用房间或区域。

7.3 当实验室内相邻区域的活动不相容或相互影响时，检验检测机构应对相关区域进行有效隔离（包括空间隔离、电磁场隔离和生物安全隔离等），采取有效措施消除影响，防止相互干扰、交叉污染和产生安全隐患。

7.4 使用有放射性、爆炸性、毒害性、极低温和污染性物质等危险化学品的区域宜与主体实验室分开设置。若在主体实验室内或帖邻建设时，应自成独立的防护单元，并符合国家有关防火疏散、安全防护、环境保护等规定。

- 8 管理程序要求

8.1 检验检测机构应建立内务管理程序，正确识别检验检测活动所涉及的危及安全和污染环境等因素，并采取措施予以控制，设置必要的防护措施、应急设施，制定相应的应急预案。

8.2 内务管理程序应包括但不限于：适用工作、部门及人员，明确责任部门及人员职责和权限，实验室安全要求及管理制度，废液、废气、固体废弃物、噪声及振动等污染处理与处置要求及管理制度等内容，并明确与此程序相关的记录格式。

8.3 检验检测机构应配套建立应急程序，规定应对物理性、化学性、生物性等紧急情况和火灾、水灾、人为破坏等任何意外紧急情况的处置措施。应急程序应包括但不限于应急组织结构、应对程序、报告内容、撤离计划和路线、污染源处置措施、人员隔离和救治、现场隔离和控制等内容。

- 附  录  A

- （资料性）

- 实验室内务检查记录式样

| 受检部门 |  |  | 受检实验室 |  | 检查日期 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 检 查 内 容 |  |  |  |  | 检 查 纪 录 |  |
| 1 | 实验室有无定期安排内务检查？ |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 实验室管辖区域内务责任是否落实？ |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 实验室是否对实验室隐患做出特别规定？ |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 实验室内仪器、试剂等放置是否合理有序？ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 实验室内有无与检验检测无关的物品？ |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 实验室通风、线路、废液罐、消防设施是否齐全有效？ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 实验室防火防爆措施及设施是够合理有效？ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 高压试验区、放射性试验区是否有安全隔离措施？ |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 腐蚀性材料是否有单独存放区？ |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 应急淋器及应急眼时冲洗器是否可正常使用？ |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 实验区、试剂储存柜、化学品储存区是否配有效通风？ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 微生物实验室配置设备设施是否符合相关级别相适应？ |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 实验室是否对各区域设置醒目标识？ |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 实验室对废液、废气、噪声及危险废物的处置是否规范？ |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 实验室剧毒药品管理是否严格，登记、出入库手续是否完整？ |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 无关人员未经许可，有无随意进入实验室现象？ |  |  |  |  |  |  |
| 16 | …… |  |  |  |  |  |  |
| 检 查 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |  |

- 附  录  B

- （资料性）

- 危险废弃物处理记录式样

| 序号 | 日期 | 危废名称 | 产废环节 | 危废形态 | 入库数量 （包装容器） | 入库接收人 | 出库数量 | 出库确认人 | 出库去向 | 接收方确认 | 转移联单号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

_________________________________