附件10

陕西省有机肥料产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数使用随机数表方法产生。

将样品缩分至约2kg，分装于3个洁净、干燥的聚乙烯或玻璃材质的广口瓶中，每份样品重量不少于600g。2份作为检验样品，另1份作为备用样品。

2 检验依据

表1  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 总养分（N+P2O5+K2O）的质量分数（以烘干基计） | NY/T 525—2021 | NY/T 525—2021 |
|  | 有机质的质量分数（以烘干基计） | NY/T 525—2021 | NY/T 525—2021 |
|  | 水分（鲜样）的质量分数 | NY/T 525—2021 | GB/T 8576—2010 |
|  | 酸碱度（pH） | NY/T 525—2021 | NY/T 525—2021 |
|  | 种子发芽指数（GI） | NY/T 525—2021 | NY/T 525—2021 |
|  | 机械杂质的质量分数 | NY/T 525—2021 | NY/T 525—2021 |
|  | 总砷（As） | NY/T 525—2021 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总镉（Cd） | NY/T 525—2021 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铅（Pb） | NY/T 525—2021 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铬（Cr） | NY/T 525—2021 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总汞（Hg） | NY/T 525—2021 | NY/T 1978—2022 |
|  | 总铊 | GB 38400—2019 | GB 38400—2019 |
|  | 氯离子的质量分数 | NY/T 525—2021 | GB/T 15063—2020 |
|  | 缩二脲 | GB 38400—2019 | GB/T 22924—2008 |
|  | 蛔虫卵死亡率 | NY/T 525—2021 | GB/T 19524.2—2004 |
|  | 粪大肠菌群数 | NY/T 525—2021 | GB/T 19524.1—2004 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

NY/T 525—2021 有机肥料

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。